**临泉徽润供水有限公司水质分析仪采购项目**

**询价函**

**项目编号：LQGS20230201**

**采购人：临泉徽润供水有限公司**

**代理机构：合肥新望项目管理有限公司**

**2023年2月第一部分：询价函**

 **：**

我公司受临泉徽润供水有限公司委托，对临泉徽润供水有限公司水质分析仪采购项目，特邀请贵单位参加报价，现将有关事项通知如下：

**1、项目编号: LQGS20230201**

**2、项目名称：临泉徽润供水有限公司水质分析仪采购项目。**

**采购内容及要求：**

**（一）水质多参数分析仪 数量：2套**

技术要求：

（1）、控制器

7寸TFT电阻触摸屏，支持8G或5年以上数据存储，220VAC/24VDC可选，RS485 Modbus RTU通讯，0/4-20mA信号，标准4路四线制0/4-20mA模拟输出，通道可选择，参数可编程，最多可支持6路传感器接口。

（2）、技术指标

①二氧化氯

测量原理：恒电位电极法

量程：0~5（20）mg/l

分辨率：0.01mg/l

准确度：±0.02 mg/L（实际水样的标准方法检测值≤0.1 mg/L时），测量下限0.02mg/l或＜10%（实际水样的标准方法检测值＞0.1 mg/L时）

②浊度

测量原理：90°光散射法；量程：0~9.9/100NTU（量程自动切换）

分辨率：0.001NTU

准确度：±2%或±0.02NTU（取最大者）

③pH

测量原理：玻璃电极法

量程：pH：0~14

温度：0~50°C

分辨率：0.01Ph,0.1℃

准确度：±0.1pH，±0.5℃

（3）、定制机箱

供水仪表箱系统(含浊度自清洗免维护系统），传感器多功能流通水箱，防腐蚀功能。

**（二）浊度分析仪 数量：1台**

技术参数

测量原理：90°红外光散射法，电极法

量程范围：0-1000/4000NTU可选

分辨率：0.1NTU

准确度：≤±2%或0.5NTU取大者

供电：AC220V/DC24V

输出：4-20mA，RS485

传感器防水等级：IP68

安装附件：不锈钢支架

质保期要求：质保1年，终身质保，提供2年免费的技术服务。

 **3、供应商资格要求：**

 3.1、符合《政府采购法》第二十二条规定；

 3.2、具有独立法人资格；

**4、报价函构成：按报价函格式要求**

4.1报价函封面；

4.2供应商法定代表人或授权代表签署的有效报价单（加盖公章）；

4.3相关资质证件：营业执照、法定代表人身份证明书或授权委托书（以文件中复印件为准）；

4.4由供应商提供的服务承诺书（加盖公章）；

备注：供应商递交报价函文件时，将相关证件复印件附在报价文件中，复印件应清晰可辨。供应商应按照询价函中所提供的格式、内容填写并按上述顺序要求编排、装订成册及编制文件目录以方便评审。

**5、报价要求：**

5.1报价以人民币报价。报价函中报价大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算为准（单价金额小数点有明显错误的除外）。供应商不同意按此修正的作无效标处理。

5.2 **采购预算 180000.00元**，供应商报价不得超过采购预算。

5.3供应商所报价格应包含本项目的所有费用。

**6、报价函递交：**

供应商应将报价函装订成册、密封。密封袋封口处必须加盖公章并在密封袋正面标明单一来源邀请函编号、供应商名称、地址、联系方式等信息，在本单一来源邀请函规定的截止时间前递交至指定的递交地点。不按要求装订、密封、递交的将作无效报价处理。

7、采购保证金：无

8、服务期限：合同约定

9.评审原则：

9.1根据《政府采购法》规定，组建谈判小组，谈判小组由采购人代表、技术专家三人以上组成。

9.2谈判小组对供应商资格及投标文件进行评审，符合条件的最低报价供应商确定为中标候选人。

10.1招标文件发布时间：2023年2月 20日 8 时 ，网上自行下载。

10.2招标文件价格：本次采购无需缴纳招标文件费。

现场谈判时间**2023年3月6日9时00分。**

1. 递交地点：临泉徽润供水有限公司一楼会议室
2. 服务费用:招标代理服务费3000元；由中标人支付。中标人领取中标通知书时向招标代理机构支付上述服务费用。

13、联系方法：

项目单位：临泉徽润供水有限公司

联系人：常伟

电话：18133132728

招标代理机构：合肥新望项目管理有限公司

联系人：章帅

电话：18956087353

如果对成交结果有异议，请成交之后3个工作日内以书面形式向合肥新望项目管理有限公司提出，逾期不再受理。

合肥新望项目管理有限公司

**第二部分 报价函格式与要求**

**报价函封面**

**临泉徽润供水有限公司水质分析仪项目**

**询价文件**

**项目编号：LQGS20230201**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **供应商：** |  **（盖单位公章）** |
| **法定代表人：** |  **（签字）** |
| **地 址：** |  |
| **邮 编：** |  |
| **联系电话：** |  |
| **日 期：** |  **年 月 日** |

**报价函资料目录**

1、报价单 页

2、相关资质证件 页

3、服务承诺书 页

4、其他材料 页

 **1、报价单**

项目名称：

编号：LQGS20230201

|  |  |
| --- | --- |
|  申请人名称  |  |
| 项目名称 |  |
| **协商报价**  |
| 报价：大写人民币： (￥： 元)。 |
| 采购预算：180000.00元，供应商报价不得超过采购预算 |
| 法定代表人或授权代表（签字）：  |

**2、相关资质证件**

营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件（或三证合一的营业执照复印件）、法定代表人身份证明书或授权委托书；

**法定代表人身份证明书**

报价人名称：

地 址：

 在我公司担任 职务，系我公司法定代表人。

法定代表人电话：

 特此证明

 报价人： （盖章）

 年 月 日

**附：法定代表人身份证复印件**

**法定代表人授权委托书**

合肥新望项目管理有限公司：

兹委派我单位 （姓名）参加贵单位组织的临泉徽润供水有限公司水质分析仪采购项目，全权代表我单位处理本次报价中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人的签名负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵单位收到撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤销而失效。委托代理人无权再转委托。

特此委托。

法定代表人身份证复印件

委托代理人身份证复印件

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字）

法定代表电话：

委托代理人电话：

 日期： 年 月 日

 **3、服务承诺书**

**4、其他材料**